| 内镜下超声诊断设备技术参数及配置要求（供参考） |  |
| --- | --- |
| 一 | 主要技术参数要求 |
|  | 主机 |
| 1.1 | 成像模式：B模式 |
| 1.2 | 扫描方式：机械环扫 |
| 1.3 | 图像旋转：支持实时动态画面和冻结，360°角度旋转 |
| 1.4 | 图像操控：支持触摸屏、轨迹球操作 |
| 1.5 | 图像测量及标注：在图像冻结状态下，支持在图像上进行箭头和文字标注操作 |
| 1.6 | 长度测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意两点之间的长度测量 |
| 1.7 | 面积和周长测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意成像区域的周长和面积测量 |
| 1.8 | 图像标注：在图像冻结状态下，支持在图像上进行箭头和文字标注操作 |
| 1.9 | 增益可调：系统图像增益提供≥20档可调 |
| 1.10 | 系统图像显示范围最小值≤2.0cm |
| 1.11 | 系统图像显示范围最大值≥10.0cm |
| 1.12 | TGC区间增益可调：≥8段可调 |
| 1.13 | 图像和视频支持主机存储存储，主机内存≥1TB |
| 1.14 | 超声小探头 2把 |
| 1.15 | 中心频率：12MHZ 1把，20MHZ 1把 |
| 1.16 | 探头直径≤2.4mm |
| 1.17 | 探测深度≥20mm |
| 1.18 | 扫描角度360° |
| 1.19 | 探头转速≥600转/分钟 |
| 二 | 配置要求 |
| 2.1 | 消化道超声成像系统主机一台 |
| 2.2 | 消化道用小探头一根 |
| 2.3 | 控制器一台 |
| 2.4 | 原厂台车一辆 |
| 2.5 | 高清显示器一台≥24寸 |